吸附萃取搅拌棒的研制及其在双酚A

分析中的应用

朱飞，郑彦婕，胡玉玲*，李攻科*

[摘要] 本实验采用溶胶-凝胶法制备了聚二甲基硅氧烷/-环糊精（PDMS/-CD）吸附萃取搅拌棒涂层。实验表明自制涂层对极性化合物具有良好的萃取效率。实验还利用自制PDMS/-CD固相微萃取搅拌棒，建立了搅拌棒吸附萃取-高效液相色谱-荧光检测（SBSE-HPLC-FLD）联用分析测定水样中双酚A的方法。并利用此方法对自来水、桶装纯净水、加热后纯净水及塑料杯、纸杯和泡沫饭盒浸泡液样品中双酚A的含量进行了分析，所得结果均符合痕量分析的要求。

[关键词] 搅拌棒吸附萃取  聚二甲基硅氧烷/-环糊精  溶胶-凝胶  双酚A

1 前言

1.1 搅拌棒吸附萃取（SBSE）技术简介

搅拌棒吸附萃取（Stir bar sorptive extraction, SBSE）是由Erik Baltussen等人于1999年提出的[1]，是在固相微萃取（Solid Phase Micro Extraction，SPME）基础上发展起来的一种新型样品预处理技术。该技术与固相微萃取一样集提取、净化、浓缩和进样为一体，具有简单、高效、快速、重现性好、绿色无溶剂等优点，并在萃取过程中吸附搅拌棒自身完成搅拌，避免了在Fiber SPME中搅拌子的竞争吸附，而且其萃取固定相的体积比SPME大50倍以上[2,3]，因此富集倍数明显提高，非常适合痕量分析。目前该技术已成功地应用于环境样品、食品中污染物、毒品、医药和农药残留、人体内分泌干扰物质、多环芳烃、苯系物和多氯联苯等的分析[4-11]。

但是，商品化的SBSE装置只有聚二甲基硅氧烷（Poly(dimethylsiloxane)，PDMS）这一种固定相涂层，而PDMS是一种非极性的萃取固定相，对极性较大的化合物选择性比较差，而且商品化SBSE装置价格较高[2,3,5]，SBSE技术的应用受到了较大的限制。正因为此，对SBSE技术的研究也是一项十分有创新性和实际意义的工作。

1.2 立题意义与实验创新点

本实验在PDMS材料的基础上选择了具有笼装空腔结构，内疏水、外亲水，芳香类化合物和苯酚类化合物具有很强的吸附和分离能力[12,13]的-环糊精（-cyclodextrin, -CD，如图1所示）作为涂层的基本材料，通过控制两者量的关系，使得自制新涂层不但对中等极性化合物的萃取能力没有明显减弱，而且对极性较大的化合物（如苯酚类化合物）有较好的萃取富集效果，解决了商用PDMS萃取搅拌棒对极性较大化合物萃取效果不好的瓶颈，拓宽了SBSE技术的应用面。

图1  -环糊精的结构示意图

*注：基金支持：广东省自然科学基金；中山大学化学与化学工程学院创新化学研究基金（批准号：200610）

第一作者：  朱飞，本科，中山大学化学与化学工程学院02级应用化学专业

指导老师：  胡玉玲  E-mail: yuling_hu@sina.com  李攻科  E-mail: cesgkl@mail.sysu.edu.cn

双酚 A （bisphenol A,BPA）是一种重要的精细化工原料，广泛应用于工业生产和人类生活中。但实验证明：BPA是一种既具有雌激素特性，又可能干扰雄性生殖活动的某些机制的潜在危险化合物[14-16]。而在我国现有的塑料制品标准中尚无关于BPA的卫生标准和标准检测方法 [17]。因此，建立合适的方法对环境中BPA进行分析，对于控制和解决可能出现的BPA污染问题具有积极的现实意义。

本实验还利用自制涂层制备了吸附微萃取搅拌棒，并在此基础上建立了搅拌棒吸附萃取-高效液相色谱-荧光检测（SBSE-HPLC-FLD）联用分析实际水样中BPA含量的方法。

2 实验部分

2.1 实验药品与试剂

四乙氧基硅烷：瑞士Fluka公司，≥98 % ( GC )；3-缩水甘油醚基丙基三甲氧基硅烷：美国Aldrich公司，≥98 % ( GC )；羟基终端聚二甲基硅氧烷：美国Aldrich公司；-环糊精(-CD)：北京奥博星生物技术责任有限公司，生化试剂，≥98 %；三氟乙酸(TFA)：上海国药试剂厂，99 %，含1 %的水；二氯甲烷：广州化学试剂厂，分析纯，≥99.5 %；双酚A：国药集团化学试剂有限公司，化学纯，≥99.9%。

2.2 仪器及操作条件

2.2.1 实验仪器：

超声振荡器：HN1006型超声波振荡器，广州华南超声设备厂；SBSE搅拌平台：搅拌平台型号为RET basic C，电子模糊控温装置型号，IKA公司；气相色谱分析仪：液相色谱分析仪：日本岛津公司Shimadzu LC-20A。

2.2.2 色谱条件：

Shimadzu LC-20A分析双酚A的操作条件：

检测器：RF-10AXL荧光检测器；自动进样器：SIL-20A；色谱柱：Phenomenx C18, 4.6 mm× 250 mm, 5 μm；荧光激发波长281 nm,发射波长306 nm；流动相：A水；B甲醇，70%；柱温：40 ºC；流量：1.0 mL/min。

2.3 实验方法

2.3.1 萃取涂层配方

表1列出了在本文中的溶胶-凝胶涂层所用的原料的名称和化学结构式。

表1   PDMS/-CD涂层配方

| 成分 | 四乙氧基硅烷 | 3-缩水甘油丙氧基三甲氧基硅烷 | 羟基终端聚二甲基硅氧烷 | -环糊精 | 含氢硅油 | 二氯甲烷 | 三氟乙酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 | 溶胶前驱 | 溶胶前驱 | 涂层材料 | 涂层材料 | 封尾剂 | 溶剂 | 催化剂 |
| 用量 | 200 L | 200 L | 180 mg | 60 mg | 10 mg | 800 L | 600 L |

2.3.2 SBSE搅拌棒的制作

首先将玻璃毛细管一端烧结，并分别用1 mol/L的NaOH和0.1 mol/L的HCl溶液浸泡处理，用水清洗后，在150ºC条件下活化1 h，备用。同时按前述配方，采用溶胶-凝胶法合成涂层，并放入超声清洗仪中超声30 min以辅助反应进行。加热除去部分溶剂，待溶液成为具有一定黏度的溶胶时，将备用玻管烧结的一端垂直插入溶胶溶液中30 min，取出放置入干燥器中，完全干燥后，玻管外表面上形成溶胶凝胶涂层，如此反复多次，直至涂层达到所需的厚度为止。将涂渍好的玻管在干燥器中放置过夜，接着进行涂层的老化处理：将处理好的玻管放在GC进样口中，在 N2气流(约150 kPa)的保护下，保持120 ºC 3 h， 180 ºC 3 h，然后240 ºC 30～60min，降至室温，即完成老化。最后从烧结的一端开始按需截取一定长度，在管内放入铁芯，烧结好另一端，即完成SBSE搅拌棒的制作。搅拌棒在使用前还要清洗涂层：将搅拌棒在80 ºC蒸馏水中恒温浸泡2 h, 40 ºC二氯甲烷中回流2 h，氮气吹干,以除去涂层中未参加反应的物质。

2.3.3 待测水样的处理

实际水样的采集均是用在高温下烘烤过的烧杯直接盛装，不经过任何的塑料用品，加热后纯净水是指在纯净饮水机上加热至指示灯灭后用烧杯盛放自然冷却的纯净水。餐饮具浸泡液：分别在一次性纸杯、一次性塑料杯中加入150 mL超纯水，50℃水浴加热1 h,平行各浸泡两份，各取一份进行加标回收实验。在一次性泡沫饭盒中加入250 mL超纯水，80 ℃水浴加热1 h。

3 结果与讨论

3.1涂层的萃取性能表征

自制PDMS/β－CD搅拌棒与PDMS搅拌棒（涂渍次数相同）的萃取性能比较（如图2所示）：

图2 两种搅拌棒萃取五种苯酚类化合物性能比较

1、苯酚；2、2－甲基苯酚；3、4－甲基苯酚；4、2－硝基苯酚；5、2，4－二氯苯酚

萃取5 ml 100 µg/L待测液，条件为室温，萃取时间30 min，搅拌速度1000 r/min，

解吸溶剂100µl，超声解吸3min，进样1µl

从图中我们可以看到：PDMS/β-CD搅拌棒对极性较大的酚类化合物的萃取效率要明显大于普通的PDMS搅拌棒，而且，待测物极性越大，差别越显著。

3.2 SBSE实验条件优化

本实验以双酚A作为自制PDMS/β-CD涂层搅拌棒的应用对象。在检测实际样品前，我们先以配制的双酚A标准溶液为对象，采用高效液相色谱-荧光检测器（HPLC-FLD）联用为检测手段，对实验的萃取解吸条件进行了优化实验。其优化实验结果为：

表2  SBSE实验条件优化

| 解吸溶剂 | 解吸时间 | 离子强度 | pH值 | 萃取温度 | 萃取时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 2 min | 20g NaCl \L待测液 | pH=7 | 25℃ | 40 min |

3.3 方法的线性范围、检出限和精密度

3.3.1 方法线性范围：

分别配制浓度为0.01、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、5.0、10.0、20.0、30.0、40.0 μg/L，以优化的萃取解吸条件进行了实验。

本实验所用的水是超纯水，对空白平行6次测量后，其峰面积平均值作为空白值，将以上浓度对应测得的峰面扣除空白值，再作标准工作曲线，检测下限>10S0/S（S0空白标准偏差，S为灵敏度，即工作曲线的斜率），见表3。

3.3.2 检出限

根据IUPAC定义，以三倍的空白标准偏差S0计算，检出限D.L.=3S0/S(其中为S为灵敏度，即工作曲线的斜率)，见表3。

3.3.3 精密度

配置浓度为0.1 μg/L的双酚A标准溶液，同上方法平行测定6次,测得方法的精密度为RSD=3.1%，见表3：

表3  方法工作曲线、线性范围、检出限及精密度

| 待测物 | 标准曲线回归方程 | 相关系数（R2） | 线性范围 （μg/L） | 检出限 (μg/L) | 相对标准偏差(%，n=6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双酚A | Y=-36+398182.4X | 0.9997 | 0.05～20.0 | 0.008 | 3.1 |

3.4实际样品的分析

3.4.1 饮用水中双酚A的分析

在优化的实验条件下，分别测定了自来水、桶装纯净水、加热后纯净水中的双酚A含量，其中实际水样的采集均是用在高温下烘过的烧杯直接盛装，不经过任何的塑料用品，加热后纯净水是指在纯净饮水机上加热至指示灯灭后用烧杯盛出自然冷却。同时对水样作了回收率，分析结果见表4。

表4  饮用水中BPA的分析

| 样品 | 含量（μg/L） | 加标量（μg/L） | 平均回收率（%） | RSD（n＝3）（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自来水 | 0.11 | 0.10 | 97.5. | 6.9 |
| 纯净水 | 0.13 | 0.20 | 90.6 | 9.7 |
| 加热后纯净水 | 0.20 | 0.20 | 87.4 | 4.5 |

实验表明：自来水、桶装纯净水中都存在BPA，而纯净水中含量比自来水中含量稍大，可能是由于盛水塑料桶中的BPA少量溶于水中，而当加热后，BPA的溶解度更大，故加热后纯净水中的BPA含量明显增大。

3.4.2 一次性餐饮具浸泡液中双酚A的分析

分别在一次性纸杯、一次性塑料杯中加入150 mL超纯水，50℃水浴加热1 h,平行各浸泡两份，各取一份做加标回收。在一次性泡沫饭盒中加入250 mL超纯水，80℃水浴加热1 h。取上述浸泡液5 mL，在优化的条件下，对双酚A的含量进行分析，将其测得峰面积减去空白值，分析结果见表5：

表5  一次性餐饮具浸泡液中BPA的分析

| 浸泡液 | 样品 | 含量（μg/L） | 加标量（μg/L） | 平均回收率（%） | RSD（n＝3）（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料杯 | 1号 | 未定量 | 0.10 | 86.4 | 7.5 |
|  | 2号 | 未定量 | 0.10 | － | － |
| 纸杯 | 1号 | 0.15 | 0.20 | 116.2 | 0.8 |
|  | 2号 | 0.15 | 0.20 | － | － |
| 泡沫饭盒 | 1号 | 0.47 | 0.50 | 95.8 | 2.4 |

注：－表示没有进行实验

实验表明：塑料杯、纸杯和泡沫饭盒浸泡液中都含有BPA，塑料杯溶出的BPA较少，反而纸杯较前者有更多BPA溶出，而饭盒的溶出量更大，而且后两者的浸泡液基质明显复杂，这可能跟纸杯和饭盒表面的材质有关，更容易溶出BPA等有机物。

4 结论

本实验采用溶胶-凝胶法自行制备了PDMS/-CD新型吸附萃取搅拌棒。对于极性较大的待测物（如苯酚类化合物），在优化的萃取条件下，自制PDMS/-CD搅拌棒的萃取效率明显优于相同厚度的PDMS涂层搅拌棒。

本实验还利用自制PDMS/-CD固相微萃取搅拌棒，建立了SBSE-HPLC-FLD分析测定水样中双酚A的方法，。检出限为0.008 μg/L，线性范围为0.05~20.0 μg/L，方法精密度为RSD=3.1%。利用此方法测得自来水、桶装纯净水、加热后纯净水中双酚A的浓度分别是0.11、0.13和0.20 μg/L，加标回收率在87.4～97.5%之间，RSD在4.5～9.7%之间。纸杯、泡沫饭盒浸泡液样品中双酚A浓度分别为0.15和0.47 μg/L,回收率为116.2%和95.8%，RSD为0.8%和2.4%。塑料杯浸泡液中也检出双酚A,回收率为86.4%, RSD为7.5%，均符合痕量分析的要求。此方法具有方便、快速、检出限低、精密度高的优点。

实验表明：自制PDMS/-CD吸附萃取搅拌棒对于极性较大化合物具有较好的萃取效率，弥补了商用PDMS萃取搅拌棒在此方面的不足，拓宽了SBSE技术的应用范围，具有较大的研究应用前景。

致谢：感谢广东省自然科学基金和中山大学化学与化学工程学院创新化学研究与实验基金的大力支持！

参    考    文    献

[1] Baltussen E, Sandra P, David F, Cramers C, Stir Bar Sorptive Extraction(SBSE), a Novel Extraction Technique for Aqueous Samples: Theory and Principles, J. Micro-column Separations, 1999, 11(10): 737-747.

[2] 刘文民，王涵文，关亚风，溶胶凝胶法制备固相微萃取搅拌棒，分析化学，2005,33(1): 45–49.

[3] Wenmin Liu, Hanwen Wang, Yafeng Guan, Preparation of stir bars for sorptive extraction using sol-gel technology, Journal of Chromatography A, 2004, 1045: 15–22.

[4] Vania Gomes Zuin, Larisse,Montero, et al, Stir bar sorptive extraction and high-performance liquid chromatography–fluorescence detection for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in Mate teas，Journal of Chromatography A, 2005, 1091: 2–10.

[5] Migacu Kowaguqi, Rie Ito, et al, Stir bar sorptive extraction and thermal desorption-gas chromatography-mass spectrometry for trace analysis of benzophenone and its derivatives in water sample, Analytica Chimica Acta, 2006, 557(1-2): 272-277.

[6] Ana Juan-García, Yolanda Picó， Guillermina Font, Capillary electrophoresis for analyzing pesticides in fruits and vegetables using solid-phase extraction and stir-bar sorptive extraction，Journal of Chromatography A, 2005, 1073: 229–236.

[7] 刘文民，徐媛，关亚风等，固相微萃取新技术在水分析中的应用，生命科学仪器，2004,2(5): 12–16.

[8] M.S.Garcia-Falcon, B.Cancho-Grande, J.Simal-Gandara, Stirring bar sorptive extraction in the determination of PAHs in drinking waters,Water Research, 2004, 38: 1679–1684.

[9] John K. Lokhnauth, Nicholas H. Snow, Stir-bar sorptive extraction and thermal desorption-ion mobility spectrometry for the determination of trinitrotoluene and l,3,5-trinitro-l,3,5-triazine in water samples, Journal of Chromatography A, 2006, 1105(1-2):  33-38.

[10] J.Marin, A.Zalacain, C.De Miguel, G.L.Alonso,M.R.Salinas, Stir bar sorptive extraction for the determination of volatile compounds in oak-aged wines, Journal of Chromatography A, 2005, 1098: 1–6.

[11] Gilles Roy, Renaud Vuillenmin, Julien Guyomarch, On-site determination of polynuclear aromatic hydrocarbons in seawater by stir bar sorptive extraction (SBSE) and thermal desorption GC–MS, Talanta, 2005, 66: 540–546.

[12] 张雪红，颜流水，陈刚，环糊精对酚类包络性能的研究，南昌航空工业学院学报，1999,13(4): 73-79.

[13] 严俐，环糊精键合硅胶吸附性能的评价，湖北化工，2000,6(1): 26–27.

[14] Cha-Min Chang, Chi-Chi Chou, Maw-Rong Lee, Determining leaching of bisphenol A from plastic containers by solid-phase microextraction and gas chromatography–mass spectrometry, Analytica Chimica Acta, 2005, 539: 41–47.

[15] Migaku Kawaguchi, Koichi Inoue, Rie Ito, et al, Determination of bisphenol A in river water and body fluid samples by stir bar sorptive extraction with in situ derivatization and thermal desorption-gas chromatography–mass spectrometry, Journal of Chromatography B,2004,805: 41–48.

[16] Yoshiyuki Watabe, Takuya Kondo, Mashatoshi Morita, et al, Determination of bisphenol-type contaminants from food packaging materials in aqueous foods by solid-phase microextraction–high-performance liquid chromatography, Journal of Chromatography A,2004,1032: 45–49.

[17]志坚，刘艳和，刘贵明等，塑料制品中双酚A高压液相色谱测定，中国公共卫生，2005,21(9): 1146–1147.

Preparation of Stir Bars for Sorptive Extraction and Its Application

in the Determination of Bisphenol A

ZHU Fei, ZHENG Yanjie, HU Yuling*, LI Gongke*

(School of Chemistry and Chemical Engineering, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

[Abstract] A novel Poly(dimethylsiloxane)/-cyclodextrin coating which was prepared with the sol-gel approach was successfully used to self-made stir bars for sorptive extraction. The self-made extraction coating showed very good extraction ability for polar organic chemicals. And a method of stir bar sorptive extraction coupling with high performance liquid chromatography which followed by fluorescence detection was set up for the determination of bisphenol A (BPA) in water samples. The conditions for extraction and desorption were optimized before practical application. With this method, the concentrations of BPA in tap water, pure water, heated pure water and the dipping solutions of paper cups and foam canteens were detected. Results showed the method was suitable for the analysis of trace amount of bisphenol A in water samples.

[Keyword] Stir bar sorptive extraction (SBSE)   PDMS/-CD  sol-gel  Bisphenol A (BPA)